## IC - OXI - F081
|  | INSPECCION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | IC - OXI - F081
|  | PREVENTIVO DE OXIMETROS | [5 empty] | Versión: | 1.0
[8 empty] | Vigencia | 2012
Equipo:Oxímetro de pulso |  |  | Modelo: ICL-FORM-OXI 4 |  |  | Edificio: | CM Barrio Parque
[6 empty] | Sector: | Consultorios
N° serie:205147506393 |  |  | Marca: Hand |  |  | Ubicación: | 308
[6 empty] | Fecha: | 2025-04-09
[6 empty] | Orden M: | 9229241
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha últ. calibración
Analizador paciente |  | Fluke | Prosim 8 | 6222098 | 2024-04-26
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) | [6 empty] | SI | NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [6 empty] | x
El equipo ha necesitado reparación | [7 empty] | x
El equipo no está reparado. No se puede usar | [7 empty] | x
Comentarios:
Puntos de inspección
8.1 | Test de Inspección y Funcionalidad | [5 empty] | Paso | Fallo
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.1.1 | Chasis | [5 empty] | Paso
8.1.2 | Montajes y Apoyos | [5 empty] | N/A
8.1.3 | Enchufe de Red y Base de Enchufe | [5 empty] | N/A
8.1.4 | Cable de Red | [5 empty] | N/A
8.1.5 | Amarres contra tirones | [5 empty] | Paso
8.1.6 | Interruptores y Fusibles | [5 empty] | Paso
8.1.7 | Controles y Teclas | [5 empty] | Paso
8.1.8 | Indicadores y Displays | [5 empty] | Paso
8.1.9 | Señales audibles | [5 empty] | Paso
8.1.10 | Etiquetado | [5 empty] | Paso
8.1.13 | Accesorios | [5 empty] | Paso
8.1.14 | Frenos | [5 empty] | N/A
8.2 | Test de Aceptación (%±15%)
8.2.1 | Exactitud de la Saturacion | [5 empty] | Valor Seteado | Valor Medido
[7 empty] | 70 (%) | 64
[7 empty] | 80 (%) | 74
[7 empty] | 90 (%) | 85
[7 empty] | 95 (%) | 90
[7 empty] | 100 (%) | 94 | .
8.2.3 | Exactitud de la Frecuencias Cardiaca | [5 empty] | Valos Seteado | Valor Medido
[7 empty] | 70 (lpm) | 70
[7 empty] | 85 (lpm) | 85
[7 empty] | 105 (lpm) | 105
[7 empty] | 120 (lpm) | 120
[7 empty] | 135 (lpm) | 135
[7 empty] | 170 (lpm) | 170
8.3 |  |  | Mantenimiento Preventivo |  |  |  | Paso | Fallo
Marcar P (Pasó) o F (Falló) según corresponda
8.3.1 | Limpieza Exterior e Interior | [5 empty] | Paso
8.3.2 | Test de alarmas | [5 empty] | N/A
8.3.3 | Bateria y/o cargador | [5 empty] | Paso
8.3.4 | Test de Seguridad Electrica | [5 empty] | N/A