## IC - TAN - F431
|  | INSPECCION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | IC - TAN - F431
|  | PREVENTIVO DE TENSIOMETRO ANEROIDE | [5 empty] | Versión: | 1.0
[8 empty] | Vigencia | 2012
Equipo: Tensiómetro |  |  | Modelo: Gamma XXL |  |  | Edificio: | Barrio parque
[6 empty] | Sector: | 3to piso
N° serie: | 1086928 |  | Marca: | Heine |  | Ubicación: | Consultorio 301
[6 empty] | Fecha: | 2025-04-18
Orden M:
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha últ. calibración
Analizador paciente |  | Fluke | ProSim 8 | 3220050 | 2024-04-26
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) | [6 empty] | SI | NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [6 empty] | X
El equipo ha necesitado reparación
El equipo no está reparado. No se puede usar
Comentarios:
Resolución | [6 empty] | 1 | mmHg
Caracteristicas de tensiómetro a calibrar
Resolución | [6 empty] | 1 | mmHg
Criterio de aceptación | [6 empty] | ± 3 mmHg
Medición
[7 empty] | Patrón | Tensiómetro a calibración
| Lectura 1 | [5 empty] | 30.4 | 30.8 | mmHg
| Lectura 2 | [5 empty] | 40.2 | 41.9 | mmHg
| Lectura 3 | [5 empty] | 50.2 | 50.9 | mmHg
| Lectura 4 | [5 empty] | 60.2 | 61.5 | mmHg
| Lectura 5 | [5 empty] | 70.2 | 70.5 | mmHg
| Lectura 6 | [5 empty] | 80.2 | 81.1 | mmHg
| Lectura 7 | [5 empty] | 90.1 | 90.7 | mmHg
| Lectura 8 | [5 empty] | 100.1 | 101.2 | mmHg
| Lectura 9 | [5 empty] | 110.1 | 111.6 | mmHg
| Lectura 10 | [5 empty] | 120.1 | 120.9 | mmHg
| Lectura 11 | [5 empty] | 130.2 | 131.8 | mmHg
| Lectura 12 | [5 empty] | 140.1 | 140.8 | mmHg
| Lectura 13 | [5 empty] | 150.1 | 150.5 | mmHg
| Lectura 14 | [5 empty] | 160.2 | 160.7 | mmHg
| Lectura 15 | [5 empty] | 180.2 | 180.7 | mmHg
| Lectura 16 | [5 empty] | 200.2 | 201.5 | mmHg
Cálculo del error sistemático (ES) | [6 empty] | -0.89286