## IC - TAN - F431
|  | INSPECCION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | IC - TAN - F431
|  | PREVENTIVO DE TENSIOMETRO ANEROIDE | [5 empty] | Versión: | 1.0
[8 empty] | Vigencia | 2012
Equipo: Tensiómetro |  |  | Modelo: De mano |  |  | Edificio: | Barrio parque
Sector:
N° serie: | Sin serie |  | Marca: | Hand |  | Ubicación:
[6 empty] | Fecha: | 2024-04-18
Orden M:
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha últ. calibración
Analizador paciente |  | Fluke | ProSim 8 | 3220050 | 2024-04-26
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) | [6 empty] | SI | NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [6 empty] | X
El equipo ha necesitado reparación
El equipo no está reparado. No se puede usar
Comentarios:
Resolución | [6 empty] | 1 | mmHg
Caracteristicas de tensiómetro a calibrar
Resolución | [6 empty] | 1 | mmHg
Criterio de aceptación | [6 empty] | ± 3 mmHg
Medición
[7 empty] | Patrón | Tensiómetro a calibración
| Lectura 1 | [5 empty] | 30.1 | 31 | mmHg
| Lectura 2 | [5 empty] | 40.1 | 41.1 | mmHg
| Lectura 3 | [5 empty] | 50.2 | 51 | mmHg
| Lectura 4 | [5 empty] | 60.1 | 58.7 | mmHg
| Lectura 5 | [5 empty] | 70.1 | 71.3 | mmHg
| Lectura 6 | [5 empty] | 80.1 | 81.8 | mmHg
| Lectura 7 | [5 empty] | 90.2 | 91.7 | mmHg
| Lectura 8 | [5 empty] | 100.1 | 100.9 | mmHg
| Lectura 9 | [5 empty] | 120.1 | 121.9 | mmHg
| Lectura 10 | [5 empty] | 130.1 | 130.3 | mmHg
| Lectura 11 | [5 empty] | 140.1 | 141.8 | mmHg
| Lectura 12 | [5 empty] | 150.1 | 150.6 | mmHg
| Lectura 13 | [5 empty] | 160.2 | 161.2 | mmHg
| Lectura 14 | [5 empty] | 180.1 | 181.6 | mmHg
| Lectura 15 | [5 empty] | 200.1 | 201.1 | mmHg
Cálculo del error sistemático (ES) | [6 empty] | -0.92857