## IC - TAN - F431
|  | INSPECCION Y MANTENIMIENTO | [5 empty] | IC - TAN - F431
|  | PREVENTIVO DE TENSIOMETRO ANEROIDE | [5 empty] | Versión: | 1.0
[8 empty] | Vigencia | 2012
Equipo: Tensiómetro |  |  | Modelo: Gamma XXL |  |  | Edificio: | Barrio parque
[6 empty] | Sector: | 4to piso
N° serie: | 1087270 |  | Marca: | Heine |  | Ubicación: | Consultorio 405
[6 empty] | Fecha: | 2025-04-18
Orden M:
[6 empty] | Realizó: | Henry Salinas
Instrumental utilizado |  | Marca | Modelo | N° de serie | Fecha últ. calibración
Analizador paciente |  | Fluke | ProSim 8 | 3220050 | 2024-04-26
Estado de valoración (marcar con X lo que corresponda) | [6 empty] | SI | NO
Inspección superada, el equipo es apto para el uso | [6 empty] | X
El equipo ha necesitado reparación
El equipo no está reparado. No se puede usar
Comentarios:
Resolución | [6 empty] | 1 | mmHg
Caracteristicas de tensiómetro a calibrar
Resolución | [6 empty] | 1 | mmHg
Criterio de aceptación | [6 empty] | ± 3 mmHg
Medición
[7 empty] | Patrón | Tensiómetro a calibración
| Lectura 1 | [5 empty] | 30 | 31.2 | mmHg
| Lectura 2 | [5 empty] | 40 | 41.1 | mmHg
| Lectura 3 | [5 empty] | 50 | 51.9 | mmHg
| Lectura 4 | [5 empty] | 60 | 61.7 | mmHg
| Lectura 5 | [5 empty] | 70 | 71.1
| Lectura 6 | [5 empty] | 80 | 80.8 | mmHg
| Lectura 7 | [5 empty] | 90 | 90.6 | mmHg
| Lectura 8 | [5 empty] | 100 | 100.9 | mmHg
| Lectura 9 | [5 empty] | 110 | 110.9 | mmHg
| Lectura 10 | [5 empty] | 120 | 121.8 | mmHg
| Lectura 11 | [5 empty] | 130 | 130.9 | mmHg
| Lectura 12 | [5 empty] | 140 | 140.9 | mmHg
| Lectura 13 | [5 empty] | 150 | 150.7 | mmHg
| Lectura 14 | [5 empty] | 160 | 160.6 | mmHg
| Lectura 15 | [5 empty] | 180 | 180.8 | mmHg
| Lectura 16 | [5 empty] | 200 | 200.5 | mmHg
Cálculo del error sistemático (ES) | [6 empty] | -1.0286